有机废物生物转化利用项目（电子地磅）技术参数要求

	序号
	物资名称
	型号规格
	数量

	1
	全钢秤台
	①外形尺寸：台面净尺寸 3m×18m，采用 3 节模块化拼装结构；
②主体钢材：Q235 优质碳素钢，面板厚度 12mm（公差 ±0.3mm），配置 6 条 U 型主梁，主梁板长 750mm、高度 300mm；
③结构形式：整体模块化 U 型梁承重结构，刚性强、抗冲击；
④防腐工艺：整体喷砂除锈 + 多层防腐喷涂处理，适应户外露天长期使用；
⑤力学性能：强度安全系数≥2.5，整体挠度刚度优于 1/1000；
使用寿命：满载循环使用次数不低于 100 万次；
⑥计量参数：分度值 20kg，计量等级静态 3 级；
⑦配套附件：全套秤体连接紧固件、连接件、传感器上下支撑腕组件；
⑧资料要求：随货提供原厂钢材材质合格证明文件。
	1台

	2
	物联网防作弊数字称重传感器
	①额定载荷：单只 30t；
②过载能力：安全过载 150% FS；
③信号输出：数字信号输出，内置智能温度、线性补偿算法；
④通讯方式：双向 2 线制 RS-485 数字传输；
⑤材质：合金钢材质，抗疲劳、抗冲击；
⑥防护等级：IP68，防水防尘，可长期户外淋雨浸泡使用；
⑦资料要求：原厂传感器出厂合格证。
	8套

	3
	物联网防作弊称重显示仪表
	①类型：数字式物联网专用称重仪表；
②物联网功能：内置 GPRS 通讯接口，对接 “衡管家” 云平台，实现设备远程监控、称重数据云端上传；
③防作弊功能：内置多重防作弊校验机制，杜绝人为篡改称重数据；
④设备健康监测：实时采集传感器、线路运行数据，自动分析过秤车辆规律，故障预警；
⑤调试功能：支持蓝牙无线连接手机，现场标定、参数设置、故障排查；
⑥扩展接口：预留以太网、4～20mA 模拟量、开关量、Modbus、外接大屏幕驱动接口，可按需拓展；
⑦资料要求：原厂仪表合格证。
	1台

	4
	防浪涌防作弊物联网接线盒
	①功能：实现多只数字传感器并联汇总；
②防护设计：内置分压电阻实现雷电浪涌防护，采用电磁屏蔽设计满足 EMC 电磁兼容要求；
③壳体：不锈钢防水外壳；
④防护等级：IP66，户外防尘防水。
	1个

	5
	称重专用电脑
	[bookmark: _GoBack]①配套配置：标准主机、24 寸液晶显示器、有线键盘、光电鼠标等全套配齐，满足称重软件长期稳定运行。
	1台

	6
	电脑版联网称重管理软件
	①联网能力：支持局域网 + 互联网双模式实时同步称重数据；
②仪表兼容：适配市面主流数字 / 模拟称重仪表，支持自定义通讯协议；
③单据功能：内置数十种标准磅单模板，提供两套磅单设计模式，支持用户自主编辑磅单样式；
④报表功能：支持日报、周报、月报、年报等多类型统计报表，报表格式可自定义；
⑤数据管理：称重记录全量存储、多条件灵活查询、永久数据溯源，操作日志全程留痕防篡改。
	1套

	7
	点阵式针式打印机（1 台，含 2000 份配套磅单纸）
	①打印类型：点阵击打式；
②打印速度：375字符/秒；
③复写层数：支持1+3联复写；
④耐用指标：打印针使用寿命≥4 亿次；
⑤资料要求：原厂打印机合格证书。
	1台

	8
	配套信号传输线缆
	专用屏蔽通讯线缆，用于秤台传感器接线盒与称重电脑、仪表之间信号传输，抗干扰、防老化
	1条

	9
	土建基础工程
	①施工要求：含100 吨承载荷载、基础开挖、钢筋绑扎、C30/C35混凝土浇筑、养护、预埋件预埋、排水坡、限位装置基座施工，满足汽车衡安装水平、承重、排水规范等。
②供应商可自行实地考察。
	1项

	10
	辅材耗材技术需求
	全套配套强弱电布线材料均为国标线缆，配套 PVC 穿线管、固定支架、防水接头、接地防雷材料等全部安装耗材，无偷工减料，满足户外电气安全规范
	1项

	11
	运输、吊装、安装、调试服务
	①包含整套设备运输、吊车吊装、秤台拼接、传感器安装、线路布线、仪表电脑接线；
②整机通电调试、软件安装、参数标定、联网对接、磅单打印调试、操作人员现场培训；
③完成整机空载、满载重复性校准，达到计量精度标准。
	1项

	12
	首次计量检定服务
	①由具备资质的第三方计量机构完成整机检定；
②交付完整检定记录、校准报告、计量合格证书，设备取得合法计量使用资质。
	1项

	13
	其他费用
	
	1项



